## Sheet1
项目预算 |  | 预算价4360元。超过预算价为无效报价。
序号 | 需求 | 需求（实质性要求，必须全部满足） | 数量 | 单位
1 | 臂式电子血压计 | 1.需求为成人型手臂式电子血压计，由本体和袖带组成。 2.测量范围：压力:0mmHg~299mmHg(0kPa-39.9kPa)。 3.脉搏数：40次/分~180次/分。 4.测量精度：压力:±3mmHg(±0.4kPa)；脉搏数:±5% 。 5.测量方式：示波测量法。 | 8 | 台
2 | 腕式电子血压计 | 1.测量范围：压力:0mmHg~299mmHg(0kPa-39.9kPa)。 2.脉搏数：40次/分~180次/分。 3.测量精度：压力:±3mmHg(±0.4kPa)；脉搏数:±5% 。 4.测量方式：示波测量法。 | 4 | 台
3 | 脉搏血氧仪 | 1、具有血氧饱和度数值显示功能 2、具有脉率数值、棒图及脉搏波形显示功能； 3、具有自动开机功能、自动待机功能。 4、血氧饱和度测量性能 （1）测量范围:0%~100% （2）测量误差:血氧饱和度70%~100%的绝对误差≤+2% 5、脉率测量性能 （1）测量范国至少满足30-250bpm （2）测量误差≤2bpm或±2% | 2 | 台