## Sheet1
项目预算 |  | 预算价4000元。超过预算价为无效报价。
序号 | 需求 | 需求（实质性要求，必须全部满足） | 数量 | 单位
1 | 技术要求 | 1、具有血氧饱和度数值显示功能 2、具有脉率数值、棒图或脉搏波形显示功能； 3、具有自动开机功能、自动待机功能。 4、血氧饱和度测量性能 （1）测量范围:0%~100% （2）测量误差:血氧饱和度70%~100%的绝对误差≤+2% 5、脉率测量性能 （1）测量范国至少满足30-250bpm （2）测量误差≤2bpm或±2% | 20 | 台
2 | 其他要求 | 1、产品有医疗器械注册证；每个产品均有合格证，说明书。 2、供应商提供的货物应为6个月内生产的货物。 3、质保期≥1年。